巴中市洁原固体废物处理有限公司

渗滤液处理中心在线监测设备及运维服务采购

竞

争

性

谈

判

文

件

项目编号： BZJYGF—2022—05

采 购 人：巴中市洁原固体废物处理有限公司

日    期：2022年7月4日

目   录

第一章  竞争性谈判邀请函………………………………- 2 -

第二章  谈判须知…………………………………………- 7 -

第三章  供应商资格证明材料…………………………- 13 -

第四章  技术服务要求…………………………………- 13 -

第五章  评审方法………………………………………- 21 -

第一章  竞争性谈判邀请函

被邀请单位:

巴中市洁原固体废物处理有限公司拟对渗滤液处理中心在线监测设备及运维服务采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请贵单位参加本项目的竞争性谈判。

一、项目概况

1.项目名称：“渗滤液处理中心在线监测设备及运维服务采购”。

2.项目地点：巴中市洁原固体废物处理有限公司（巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社）。

3.采购内容：

1.1在线监测设备采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线监测仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 氨氮在线监测仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 数据采集传输仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | PH仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 水质自动采样器 | 台 | 1 |  |

1.2渗滤液处理中心在线监测系统进行环保验收。

1.3渗滤液处理中心在线监测系统运维服务1年（服务时间自渗滤液处理中心在线监测系统通过环保验收之日起计算）。

二、供应商资格要求

1.供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5企业过去未受过行政处罚的证明（“信用中国”查询截图或“信用中国”网站信用报告）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据采购项目提出的特殊条件：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动;

2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动;

2.3供应商单位及其法定代表人不得具有行贿犯罪记录。

三、谈判响应文件递交截止时间和送达地点

1.谈判响应文件递交截止时间：2022年 7 月8日 9:30 时。

2.谈判响应文件送达地点：谈判响应文件递交到巴中市洁原固体废物处理有限公司三楼会议室。未密封或逾期送达的谈判响应文件恕不接受。

四、谈判

1.谈判时间及地点

见第一部分“竞争性谈判邀请函”。

2.谈判小组的组成

采购人将根据本项目的特点组建谈判小组，谈判人员按照第四章的规定进行。

3.谈判会议程序

3.1主持人宣布谈判会开始，宣布谈判会守则，介绍项目情况、谈判情况。

3.2供应商的委托人参加谈判会议及谈判活动，须携带个人身份证件。

3.3.验标。由供应商相互交叉检查并签字确认检查的响应文件的密封情况。

3.4谈判。

4.谈判

4.1谈判小组审查各供应商提交的谈判响应文件是否对竞争性谈判响应文件作出了实质性响应，包括资格审查、符合性审查。

4.2资格审查包括：详见第一章“供应商资质要求”。

4.3符合性审查包括：是否是合格的供应商、谈判响应文件制作的格式、密封签署是否符合要求、是否满足采购所需的商务要求等。

4.4谈判小组只与通过资格审查、符合性审查的供应商逐一进行询问和谈判。

4.5谈判内容商务要求方面，主要包括以下因素：

（1）价格；

（2）服务周期及工作方案；

（3）其他实质性承诺。

4.6.谈判方式为谈判小组提出问题，供应商进行答复和澄清，所有问题答复和澄清应以书面形式做出，并构成谈判响应文件的组成部分。谈判小组发现或知晓报价人存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该报价人淘汰，不允许其参加最后报价。

5.报价

本次谈判采用两轮报价方式进行谈判，响应性投标文件递交时的报价为第一轮报价，未通过资格性、符合性审查的供应商不得进入第二轮报价。供应商报价时，应遵循第二轮报价不得高于第一轮报价的原则进行报价，第二轮应报出不可更改的最终报价，且最终报价不得超过最高限价，超过最高限价的报价将按废标处理。

6.供应商有下列情况之一的，谈判失败：

6.1谈判响应文件没有对竞争性谈判文件作出实质性响应的；

6.2采取不正当手段谋取中标的；

6.3参加谈判的供应商不足三家的；

6.4参加谈判的供应商均被淘汰的（即参加最后报价的供应商不足一家的）；

6.5最后报价均为无效报价的；

6.6其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

五、联系方式

联 系 人：庞先生

联系电话：（0827）7893310     13541778188

联系地址：巴中市巴州区东城街道办事处柏杨庙村二社

第二章  谈判须知

- 供应商须知

1.确定谈判的供应商数量：3家及以上的供应商。

2.采购方式：竞争性谈判。

3.采购最高限价：22 万元，超过最高限价的报价无效。

二、总  则

1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的设备和服务采购。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

本次谈判的采购人是巴中市洁原固体废物处理有限公司。

3. 合格供应商

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商。

4. 谈判费用

供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4本项目不接受联合体投标。

5.5回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

三、响应文件

1．响应文件的构成

响应文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。响应文件包含用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求。

2.报价货币

本次谈判项目的报价货币为人民币。

3.响应文件的密封

资格响应性文件和技术服务性响应文件单独密封包装。

4.响应文件的递交

资格性响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点。

四、评审

1. 谈判小组的组建及其评审工作原则按照有关法律制度和本文件第四章的规定进行。

五、成交事项

1.确定成交供应商

采购人将以符合资格要求的最低报价供应商为中标人。

2.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动。

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

3.行贿犯罪档案查询

成交候选供应商单位及其现任法定代表人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

4.成交结果

4.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知供应商。

4.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

4.3成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

5.成交通知书

5.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

5.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

六、合同事项

1.签订合同

1.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起3日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.履约保证金

本项目采购人不预付款，供应商不需缴纳履约保证金。

3.履行合同

3.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，双方按照《中华人民共和国民法典》（合同）》有关规定依法处理。

4.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

第三章  供应商资格证明材料

1.有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（原件备查，复印件收回存档；三证合一的，只须提供营业执照副本）。

2.提供2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；新成立不足一年的公司，提供近期的财务报表（复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表）；

3.提供2022年任意一个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

4.法定代表人授权书（原件，委托代理人参与谈判的须提供；详见附件一）；

5.提供承诺函（原件；详见附件二）

6.投标人所投标产品需具有CEP证书，参数要求中的环境保护部环境检测仪器质量监督检验中心出具的检测报告和提供省级以上测试机构的功能测试报告。

7.非设备（COD、氨氮、水质自动采样器、数采仪、PH仪）生产厂家供应商，需提供设备生产厂家针对本项目授权书原件。

8.投标公司应具备相应的运维资格证明，投入本项目的技术服务人员持有国家相关机构认证的上岗证和社保证明。

9.报价函（详见附件三）。

- 技术服务要求

| 类 型 | 详细参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD监测仪 | 技术参数： 测量原理：重铬酸钾氧化—分光光度法 量程范围：0～200mg/L、0～1000mg/L，可扩展 ★示值误差（准确度）：20%时:±4%,50%时:±2.5%,80%时:±1% ★重复性（精密度）：＜2% ★24h低浓度漂移：±2.5mg/L 24h高浓度漂移：＜1% 定量下限：＜8mg/L ★记忆效应 ：80%→20%：±1.5mg/L;20%→80%：±1.2mg/L 电压影响：±1.2% 氯离子影响：±3% 环境温度影响：±1% 数据有效率：＞93% 一致性：＞99% ★扩展检测范围：示值误差：±1%，重复性＜0.5%，24h高浓度漂移：≤0.3% 实际水样比对：COD＜50mg/L，绝对误差＜1.5mg/L（城市废水）；COD≥50mg/L，相对误差＜3.5%。 （提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖厂商鲜章作为评审依据）。 一般要求： 显示屏：TFT触摸屏，具有可在中文/英文之间直接切换的操作界面。 采用光电液位传感器实现试剂精确计量； 运用顺序注入技术,采用高集成度多通道选向阀； 具备RS232、RS485、USB等通讯接口； 电磁阀采用进口阀体 功能技术要求：（带★功能要求需提供省级以上测试机构的测试报告复印件并加盖厂商鲜章作为评审依据）。 具有意外断电，在通电时能自动排出断电前正在测定的水样和试剂，自动清洗各通道，自动复位到重新开始测量状态的功能。 ★具有网络接口和CAN总线通讯接口； ★具有仪器操作界面远程可视化功能，可通过网络在远程软件上实现仪器操作界面的完全同步显示，并可控制仪器各项操作功能及显示仪器各项工作状态，调取关键参数，上传记录异常信息； 具有运行参数监管功能，监测仪器的核心参数如消解温度、比色温度、消解时间、比色时间等，通过加密等措施进行管控，不允许自行更改，并能自动记录所有涉及仪器参数更改的操作；断电前处于加热消极状态时，再次通电后能自动冷却，并自动恢复到重新开始测量的状态；采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数转换测试； ★具有多平台共用设计功能，至少具备比色平台、加热平台及滴定平台三种设计功能，测量模块与控制模块采用隔离设计，避免交叉干扰和化学腐蚀。 具有将清洗废水和废液分类收集、存放功能。采用动态扣除基底，自动扣除浊度、色度影响，可以在一定范围内有效扣除色度、浊度的影响。 具有液位保护功能，计量液位失效时，可自动停止计量以防止计量液体腐蚀仪器 ★投标产品具有中国环境保护产品认证证书 | 台 | 1 |
| 氨氮监测仪 | 技术参数： 测量原理：水杨酸分光光度法 量程范围：0～2mg/L、0～10mg/L、0～20mg/L，可扩展 ★示值误差（准确度）：20%时:±0.5%,50%时:±0.3%,80%时:±0.8% ★24h低浓度漂移：≤0.002mg/L ★24h高浓度漂移：≤0.3% 定量下限：＜0.04mg/L ★记忆效应 ：80%→20%：±0.01mg/L;20%→80%：±0.08mg/L 电压影响：±0.8% pH影响：±1.8% 环境温度影响：±0.8% ★重复性（精密度）：＜1% 数据有效率：＞95% 一致性：＞99% ★扩展检测范围：示值误差：±2.5%，重复性：≤1%，24h高浓度漂移：≤1.2% 实际水样比对：氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.05mg/L（城市废水）；氨氮≥2.0mg/L，相对误差＜3.5% （投标时提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖厂商鲜章作为评审依据） 一般要求： 显示屏：TFT触摸屏，具有可在中文/英文之间直接切换的操作界面。 采用光电液位传感器实现试剂精确计量； 运用顺序注入技术,采用高集成度多通道选向阀 具备RS232、RS485、USB等通讯接口 电磁阀采用进口阀体 功能技术要求：（带★功能要求需提供省级以上测试机构的测试报告复印件并加盖厂商鲜章作为评审依据）。 具有意外断电，在通电时能自动排出断电前正在测定的水样和试剂，自动清洗各通道，自动复位到重新开始测量状态的功能。 ★具有网络接口和CAN总线通讯接口； ★具有仪器操作界面远程可视化功能，可通过网络在远程软件上实现仪器操作界面的完全同步显示，并可控制仪器各项操作功能及显示仪器各项工作状态，调取关键参数，上传记录异常信息； 具有运行参数监管功能，监测仪器的核心参数如消解温度、比色温度、消解时间、比色时间等，通过加密等措施进行管控，不允许自行更改，并能自动记录所有涉及仪器参数更改的操作；断电前处于加热消极状态时，再次通电后能自动冷却，并自动恢复到重新开始测量的状态；采用模块化设计，通过更换测量模块，可切换测量参数，实现多个参数转换测试； ★具有多平台共用设计功能，至少具备比色平台、加热平台及滴定平台三种设计功能，测量模块与控制模块采用隔离设计，避免交叉干扰和化学腐蚀。 具有将清洗废水和废液分类收集、存放功能。采用动态扣除基底，自动扣除浊度、色度影响，可以在一定范围内有效扣除色度、浊度的影响。 具有液位保护功能，计量液位失效时，可自动停止计量以防止计量液体腐蚀仪器 ★投标产品具有中国环境保护产品认证证书 | 台 | 1 |
| 数采仪 | 接口: ≥6个RS232串口，≥2个RS485串口，≥8路4~20mA模拟信号输入口、≥8路开关量输入口，≥8路继电器输出，≥1个USB接口。 ★配置: ≥10寸或以上触摸屏，触摸屏可实时显示相关数据，用户可在触摸屏上进行参数设置等操作。 数据存储空间≥128GB，存储多达3年数据。 ★模拟量输入接口: ≥16个模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号。 ★管理权限：摄像头抓拍：支持修改设备参数或现场移动侦测时抓拍图片并存储查看。 ★远程维护：设备内置WEB管理系统，通过网络远程登陆远程管理系统，即可实现实时数据展示、仪表管理、在线排障、留样控制等功能； ★投标产品具有中国环境保护产品认证证书 | 台 | 1 |
| 水质自动采样器 | 采样量：1～1000mL（可定制） 混合采样单次采样量：10~1000mL 采样瓶数：1000mL*24 采样桶体积：A桶：5L，B桶：5L ★采样量误差：±0.5％（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商鲜章） ★等比例采样量误差：±3％（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商鲜章） 采样时间间隔：1～9999min 采样方式：定量、定时定量、时间等比例、定流定量、流量等比例、超标留样、同步留样、即时采样、混合采样、远程采样 装瓶方式：单采、混采 垂直采样高度：≥5m 水平采样距离：≥50m 机箱内温度控制误差：±1℃以内 ★系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.05s及Δ12≤5s（需提供有效期内环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告证明，并加盖原厂商鲜章） 通讯接口：RS232/RS485 流量输入信号：4～20mA 流量测量范围：0～9999t/h 数字量输入：开关量 管路系统气密性：≤ -0.05MPa 绝缘阻抗：＞20MΩ MTBF：＞ 1440h/次 工作电压：(220±15%)V AC 功能技术要求： （1）控制软件可显示定时定量、时间等比例、流量等比例、超标留样、同步留样、混合采样、远程外控采样； （2）设备同时具备用户、运维、管理员三种模式进入主程序，有效提高管理权限； （3）可实现连续混合样采集、仪表供样以及超标留样功能； （4）主/被动工作模式：当该产品集成于分析系统时，既可以作为主控设备，控制分析仪等设备运行；也可以根据数采仪的控制指令执行采样任务； （5）多种仪表供样模式：支持主动供样以及被动供样模式； （6）等比例混合采样功能：可按照等时间间隔或者等流量间隔进行混合采样，间隔时间、流量以及采样量均可灵活设置； （7）留样失败报警功能：当采样器采不到水样或者采样量不够时，导致留样失败会报警并保存记录； （8）同步留样功能：具有与在线检测仪测量同步留样功能； （9）远程控制功能：具有通过监管平台进行远程状态查询、参数设置、记录上传、远程采样等功能； ★（10）主界面提示功能：设备留样瓶状态可直观在界面查看（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）； ★（11）维护提醒功能：设备可提前提醒用户进行采样桶的清洁维护，提前提醒用户进行耗材更换；方便运维人员提前做好准备（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）； ★（12）单元操作功能：设备可实现单元操作功能，可以对每个部件进行控制或者对每个单独流程进行控制，便于运维操作和问题排查（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）； （13）防留样管路残留功能：留样管反抽，保证留样管路无水，避免交叉污染影响； （14）电子门禁控制功能：为保证设备运行的安全性，设备具备密码和二级管理双钥匙功能（指纹及人脸识别功能），可任意切换，可有效防止非授权人员干预设备运行； （15）记录功能：具有报警记录、采样记录、开关门记录、停电记录、采样瓶状态记录等； ★（16）双重留样功能:将同步采集的水样分装不同的两个留样瓶中（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）； ★（17）设备自带液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥5寸，具有菜单切换操作功能（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）； （18） A/B 双桶配置：配置 A/B 双桶； （19）水电分离设计：控制部分与机械取水部分完全分离，仪器安全性及稳定性更好； ★（20）留样蓄水A/B桶设计在冷藏箱内部上方，A/B桶处在较高的位置，势能更大，有利于水样的排空，避免残留影响（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）； （21） 具备混合水样的人工比对采样口； ★（22）模块化设计：设备各组件是独立分开的，互相不干扰，便于维护（需提供省级或省级以上质量技术监督部门出具的计量器具型式评价报告或检验报告作为佐证材料）； （23）设备可与计算机进行通讯和数据打印，兼容串行RS-232、RS485； ★投标产品具有中国环境保护产品认证证书 | 套 | 1 |
| PH计 | 数位输出:Modbus RS485标准通讯协议 继电器输出: ≥3路继电器输出，可编程对应任意通道测值的高低点、报警点、清洗点及时间继电器 模拟输出: ≥2路隔离式4~20mA输出，可编程对应任意测量参数 防护等级:IP65 ★投标产品独立具有中国环境保护产品认证证书 | 台 | 1 |

- 1.参数要求

- 上述参数要求中带★号的技术指标和功能要求为重要参数，投标产品必需全部满足，本次采购不接受负偏离报价产品。

2.设备安装及售后服务要求

- 2.1投标人根据监测站房实际情况，满足环保安装规范要求，进行安装。

- 2.2说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等，提供投标人的服务承诺和保障措施。

- 2.3为采购人提供业务培训，说明培训方式、内容、时间、地点、目标以及培训人数。

2.4为保证设备长期高效运行，现场运维人员响应时间为2小时内。

2.5其他有利于用户的服务承诺

备注：我公司将保留对提供虚假材料厂商和供应商追究其相应法律责任的权利。

第五章  评审方法

1.采购人组建3人或3人以上（单数）的竞争性谈判小组，先对供应商进行资格性响应文件和技术服务性响应文件审查，只有达到审查要求的供应商才能进入下一环节。

2.谈判小组现场宣布通过审查供应商的响应文件中第一次报价。

3.现场第二轮报价：由供应商委托代理人现场对第二轮报价签字确认后，上交采购人；采购人现场宣布第二轮报价。

4.供应商的确定原则：第二轮最低价中标原则，如结果有相同报价则以抽签的方式确定供应商。

附件一：

一、法定代表人授权书

XXX（采购人）：

本授权声明：XXX（单位名称）XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX        （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：1.法定代表人身份证正反面复印件；

2.授权代表身份证正反面复印件。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附件二：

二、承诺函

XXX（采购人）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、我公司未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

七、我单位及现任法定代表人参加本次采购活动前三年内没有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（盖章）

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附件三：

三、报价函

XXX（采购人）：

1.我方全面研究了“          ”项目谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币    万元（大写：    万元）。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日